Ingeniería clínica

Informe N°4: “Vida útil de la tecnología sanitaria”

Sanatorio La Entrerriana S.A

Docente a cargo: Mónica Baroli

Alumno: Juan Marcos Grigolatto

Fecha de presentación: 20/09/2024

Palabras clave: Obsolescencia, vida útil, N° de PM,  ciclo de vida, Fecha ANMAT.

Versión: 1.0

# GUIA PARA LA FORMULACIÓN DEL INFORME 4 VIDA ÚTIL DE LA TECNOLOGÍA SANITARIA

OBJETIVO DE LA GUÍA:

Evaluar y comprender el concepto de vida útil

# DESARROLLO DEL INFORME

- Explique qué entiende por obsolescencia tecnológica. (Concepto propio)

Sitúese en un local tipo 2 de un servicio médico crítico de la Institución nivel II de riesgo visitada

- Basándose en el PNGCAM, directrices de organización y funcionamiento del servicio seleccionado, elija 5 equipos (con marca y modelo):

  - Investigue si están inscriptos en ANMAT (PM, fecha).

  - Indique si es un registro vigente

  - Verifique período de vida útil declarado por el fabricante en el anexo 1 del registro.

  - Indique en qué etapa de la vida útil se encuentra cada equipo

  - Si detecta equipos que no se usan, puede realizar un análisis del motivo e indicar como lo daría de baja, si estuviera a cargo del DIC de la Institución? Justifique

3. Teniendo en cuenta la definición del punto 1, qué preguntas podrían realizar al personal del servicio para detectar si consideran la obsolescencia tecnológica? No debe mencionarse la palabra obsolescencia.

- Explique qué entiende por obsolescencia tecnológica. (Concepto propio)

Se entiende por obsolescencia a cuando un dispositivo debe de ser reemplazado por uno más adecuado o actualizado desde la perspectiva del usuario.

El concepto de obsolescencia tecnológica, basándose en la definición anterior, se interpreta que el dispositivo es considerado obsoleto, por parte del usuario, debido a la evolución tecnológica en el campo de aplicación de este. Esto puede deberse a la implementación de técnicas más eficientes para obtención del mismo resultado, mayores prestaciones y desempeño de los nuevos equipos, tecnologías que incorporen otras funciones que complementan a la anterior, o una combinación de las anteriores.

Lo mencionado anteriormente se puede ejemplificar mediante los dispositivos de ecografía. Los mismos son incorporados por las mejoras tecnológicas desde el punto de vista de la calidad de imagen, quedando obsoletos otros equipos que realizan la misma función pero con menores prestaciones en ese aspecto.

- Para realizar esta actividad, se seleccionaron cinco equipos del servicio de cirugía.

a) Investigue si están inscriptos en ANMAT (PM, fecha).

| Equipo | Marca | Modelo | Nº de PM | Fecha ANMAT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mesa de Anestesia | GE Healthcare | 9100C | 342-104 | 11/04/13 (en 2018 se revalida solo el modelo 9100C NXT con nuevo PM) |
| Electrobisturí | Minicomp | Kairos | 1363-4 | 13/01/23 (Reválida) |
| Arco en C | Gran Buenos Aires Rayos X S.A | MOBILEX HF-C | 1258-27 | 06/01/23 (Revalida) |
| Aspirador | SILFAB | N33V A | 97-4 | 06/12/2022 (reválida) |
| Cardio desfibrilador | E&M | C-12B | 2275-1 | 28/04/2017 |

b) Indique si es un registro vigente

| Equipo | Marca | Modelo | PM | Vigencia de registro ANMAT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mesa de anestesia | GE Healthcare | 9100C | 342-104 | No Vigente |
| Electrobisturí | Minicomp | Kairos | 1363-4 | Vigente |
| Arco en C | Gran Buenos Aires Rayos X S.A | MOBILEX HF-C | 1258-27 | Vigente |
| Aspirador | SILFAB | N33V A | 97-4 | vigente |
| Cardio desfibrilador | E&M | C-12B | 2275-1 | No vigente |

c) Verifique período de vida útil declarado por el fabricante en el anexo 1 del registro.

| Equipo | Vida útil declarada por el fabricante |
| --- | --- |
| Mesa de anestesia | 10 años |
| Electrobisturí | 5 años |
| Arco en C | 10 años |
| Aspirador | 5 años |
| Cardio desfibrilador | 5 años |

d) Indique en qué etapa de la vida útil se encuentra cada equipo

En función de la fecha de fabricación y el periodo de vida establecido por fabricante, se determina en que etapa de la vida útil se encuentra el dispositivo.

| Equipo | Fecha de fabricación | Etapa de vida útil |
| --- | --- | --- |
| Mesa de anestesia | 2014 | Obsolescencia |
| Electrobisturí | 2013 | Obsolescencia |
| Arco en C | 2021 | Aplicación masiva |
| Aspirador | 2015 | Obsolescencia |
| Cardio desfibrilador | 2009 | Obsolescencia |

e) Si detecta equipos que no se usan, puede realizar un análisis del motivo e indicar como lo daría de baja, si estuviera a cargo del DIC de la Institución?  Justifique

En el caso del servicio de cirugía, no se han observado equipos que no se utilizan. Existe un depósito de dispositivos médicos del servicio de cirugía donde se almacenan equipos para distintas especialidades quirúrgicas (por ejemplo, torres laparoscópicas) y gran parte de los que se hallan allí pertenecen al personal de cirugía y no a la institución.

Por otra parte, si se detecto el caso particular de un equipo que no se utiliza en el servicio de UTI. El mismo se explica a continuación:

La unidad de terapia intensiva del Sanatorio La Entrerriana S.A cuenta con 12 respiradores. En la misma se observa una estandarización de este equipamiento en la marca Neumovent, a excepción de uno de ellos (Puritan Bennett). A pesar de presentar mejores prestaciones que los de la marca estandarizada, las horas de utilización del respirador Puritan Bennett son muy bajas (prácticamente no se utiliza). Esto puede deberse a lo siguiente:

- Desconocimiento del personal de UTI en la utilización del equipo.

- Desconocimiento de las mejores prestaciones del respirador Puritan Bennett frente a los Neumovent.

- Acostumbramiento del personal de UTI a la marca Neumovent.

Si se debe al primer caso, la solución sería brindar una capacitación en la utilización del respirador Puritan Bennett. En el segundo caso, proporcionar información de las prestaciones del respirador frente a la marca estandarizada. Y si se debe al acostumbramiento del personal, se podría demostrar al personal de UTI como el respirador Puritan Benett facilita su trabajo o como su utilización mejora la calidad del servicio.

En caso de que ninguna de las alternativas solucione el problema, podría mantenerse como equipo de reserva en caso de que deban de sacarse del servicio respiradores para realizarles mantenimiento. No sería conveniente darlo de baja ya que el equipo se encuentra en buen estado, dentro de su vida útil, con provisión de repuestos disponible y en garantía, al menos que el mismo se venda como un equipo usado y sea conveniente adquirir un Neumovent nuevo. Darlo de baja implicaría retirarlo del inventario y del servicio.

3) Teniendo en cuenta la definición del punto 1, qué preguntas podrían realizar al personal del servicio para detectar si consideran la obsolescencia tecnológica? No debe mencionarse la palabra obsolescencia.

- ¿Conoce equipos médicos que tengan mejores prestaciones que los que dispone en el servicio? ¿cuáles? ¿Por qué?

- ¿conoce equipos médicos que faciliten su trabajo en el servicio? ¿cuáles? ¿Por qué?

- ¿Le gustaría cambiar algunos de los equipos que tiene el servicio? ¿Por qué?

- ¿Cuánto tiempo lleva utilizando este equipo?