GUIA PARA LA FORMULACIÓN DEL INFORME

Mantenimiento

Objetivo de la Guía:

Aprender sobre:

- Conceptos generales. Tipos de Mantenimientos. Mantenimiento correctivo. Mantenimiento preventivo. Mantenimiento planificado. Métodos avanzados: TPM y RCM. Análisis de las matrices de riesgo. Método EM y sus variantes. Indicadores. Elementos de registro de mantenimiento. Sistemas informáticos de mantenimiento. Normas vigentes.

- Procedimientos generales del laboratorio de ingeniería clínica

Desarrollo del informE

- Analice los procedimientos generales del laboratorio de ingeniería clínica desarrollados en clase contrastandolos con el material elaborado por la cátedra (powerpoint). Simule los procesos descriptos, generando los documentos necesarios, para los equipos cuyas imágenes están en la carpeta del tema y establezca un orden de prioridad para su atención explicitando los criterios asumidos.

- ¿Para qué sirve el método del ANEXO A.1 del manual de Introducción al programa de mantenimiento de equipos médicos OMS?, Realice el cálculo para los equipos del punto 1, justificando la valoración.

- Elabore un procedimiento de MP para uno de ellos, establezca su periodicidad, fundamente.

- Lea los capítulos I y II del “Manual para la localización lógica de fallas y su corrección de equipo para la salud” para poder realizar una actividad práctica. Describa brevemente como se arribó a la detección de la falla.

1. Analice los procedimientos generales del laboratorio de ingeniería clínica desarrollados en clase contrastandolos con el material elaborado por la cátedra (powerpoint). Simule los procesos descriptos, generando los documentos necesarios, para los equipos cuyas imágenes están en la carpeta del tema y establezca un orden de prioridad para su atención explicitando los criterios asumidos.

Tanto en la presentación como en lo discutido en clase, se mencionan cuatro procedimientos generales a realizar en un laboratorio de ingeniería clínica y relacionado al mantenimiento correctivo de un equipo. Estos son:

- Recepción del equipo.

- Asignación del técnico a cargo del mantenimiento.

- Reparación del equipo.

- Remisión del equipo.

Para cada una de las etapas se realiza una comparación de las tareas a realizar y se definen los procedimientos que se deben llevar a cabo:

Recepción del equipo:

|  | Laboratorio de ingeniería clínica. | Teoría de procedimientos de laboratorio de ingeniería clínica. |
| --- | --- | --- |
| Recopilación de información del pedido | - Fecha de ingreso - Institución - Servicio - Contacto | No especifica. |
| Recopilación de información del equipo | - Nombre del equipo. - Marca y modelo. - N° de serie. - Año de fabricación. - Garantía. - Foto del equipo. - Fecha fuera de servicio. | No especifica. |
| Inspección del equipo | Observar el estado del equipo | Inspeccionar si el equipo tiene inscripto el número de inventario técnico. |
|  |  | Verificar que no exista en el inventario del establecimiento/servicio |
| Ingreso del equipo | Asignar número de inventario si no dispone del mismo | Asignar un número de inventario técnico. |
|  |  | Escribir el número de inventario técnico en adyacencias de la placa identificatoria del equipo. |
| Accesorios | Anotar los accesorios al recibir el equipo. | Detallar en las observaciones todos los accesorios y/o insumos y partes sueltas que acompañan el equipo. |
| Recibo | Realizar recibo por duplicado | Imprimir el recibo del sistema. |
|  |  | Archivar la copia del recibo firmada por el responsable por el establecimiento/servicio. |
| Etiqueta | Realizar y colocar etiqueta del equipo | Colocar la etiqueta al equipo. |
| Asignación de prioridad | Definir prioridad de mantenimiento. (se propone clasificar en alta/media/baja) | - |
| Disposición del equipo | Colocar el equipo en el sector de entrada. | Disposición del equipo en el sector de entrada. |

Asignación de técnicos:

|  | Laboratorio de ingeniería clínica. | Teoría de procedimientos de laboratorio de ingeniería clínica. |
| --- | --- | --- |
| Revisión de equipos | - Control de equipos en reparación. - Control de equipos a reparar. - Revisión de historia clínica. | Semanalmente: revisión de los equipos “No asignados”, “No terminados” y “No retirados”. |
|  |  | Se verifica para los No terminados el grado de avance de los equipos que tiene asignado cada técnico |
| Asignación de técnicos | Se considera la prioridad del equipo | El responsable asigna los equipos a los técnicos, según su experiencia. |
|  |  | Se considera la prioridad del mantenimiento del equipo, distribución de la carga de trabajo y la cantidad de equipos que se infiera puedan revisarse antes de la próxima reunión semana. |
| Revisión de tareas | Revisión de las cargas de trabajo técnico. |  |

Reparación del equipo:

|  | Laboratorio de ingeniería clínica. | Teoría de procedimientos de laboratorio de ingeniería clínica. |
| --- | --- | --- |
| Grilla de trabajo | Impresión de grilla de trabajo. | Detallar fechas, acciones y repuestos de mantenimiento. |
| Historia clínica | Revisión de la historia clínica del equipo | Revisión de la historia clínica del equipo |
| Síntomas | Observar información de síntomas. (Fueron obtenidos en la recepción del equipo) | Comunicación con el operador del equipo para relevar los síntomas declarados |
| Manuales | Solicitar manuales para observar mantenimiento, esquemáticos y posibles fallas. |  |
| Falla | - Inspección visual - Replicar falla (No siempre es necesario) Diagnostico | - Verificación de falla - Diagnóstico de falla |
| Repuestos | Adquisición de repuestos | - Pedido de presupuesto de repuesto - Registro de repuesto en grilla. - Recepción de repuestos |
| Reparación del equipo | - Rearmado del equipo - Prueba de funcionamiento - Realización de los chequeos de salida - Carga en el sistema de la grilla de trabajo | - Rearmado del equipo - Prueba de funcionamiento - Realización de los chequeos de salida - Carga en el sistema de la grilla de trabajo |
| Registro de reparación | Documentar reparación en archivo de la historia clínica | Documentar reparación en archivo de la historia clínica |

Devolución del equipo:

|  | Laboratorio de ingeniería clínica. | Teoría de procedimientos de laboratorio de ingeniería clínica. |
| --- | --- | --- |
| Remito | - Informe de identificación de la falla. - Informe de detalle de tareas sin fecha. | - Verificar que estén todos los accesorios y/o insumos y partes sueltas. - Imprimir el remito del sistema. - Archivar copia de remito. |
| Otros |  | - Extraer la etiqueta del equipo. - Instruir sobre precauciones del traslado. |

| Recibo del equipo |  |
| --- | --- |
| Datos de recepción |  |
| N° de recibo: |  |
| Fecha de recepción: |  |
| Localidad: |  |
| Institución: | Servicio: |
| Dirección: | Teléfono: |
| Persona de contacto: | Teléfono de contacto: |
| Datos del equipo |  |
| Nombre del equipo: | N° de Inventario: |
| Marca: | Modelo: |
| Fecha de fabricación: | N° de serie: |
| Accesorios: |  |
| Descripción de estado: |  |
| Detalles de recepción |  |
| Tipo de mantenimiento: Preventivo/Correctivo |  |
| Manuales: SI/NO |  |
| Síntomas: |  |
| Observaciones: |  |
| _____________________________ Firma y aclaración de quien entrega | ________________________ Firma y aclaración del receptor |

| Etiqueta |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha de ingreso: |  | N° de inventario: |  | Código: |  |
| Equipo: | Marca: |  | Modelo: |  | N° Serie: |
| Institución: |  |  |  |  |  |
| Prioridad: |  |  |  |  |  |

| Grilla de trabajo |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Técnico a cargo: |  |  | Código: |  |  |
| Equipo: | Marca: |  | Modelo: |  | N° Serie: |
| Fecha |  | Tarea |  | Repuestos |  |
| Fecha de finalización: |  |  |  |  |  |
| _____________________ Firma del responsable técnico |  |  |  |  |  |

| Remito |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° de recibo: | Fecha de retiro: |  |
| Localidad: |  |  |
| Institución: | Servicio: |  |
| Dirección: | Teléfono: |  |
| Nombre del equipo: | N° de serie: |  |
| Marca: | Modelo: |  |
| Accesorios: |  |  |
| Tarea |  | Repuesto |
| ____________________________ Firma y aclaración de quien retira | ________________________ Firma y aclaración de quien entrega |  |

| Recibo del equipo |  |
| --- | --- |
| Datos de recepción |  |
| N° de recibo: 1022 |  |
| Fecha de recepción: 10/10/24 |  |
| Localidad: Paraná |  |
| Institución: Sanatorio La Entrerriana S.A | Servicio: UTI |
| Dirección: Buenos Aires 550 | Teléfono: 3434200500 |
| Persona de contacto: - | Teléfono de contacto: - |
| Datos del equipo |  |
| Nombre del equipo: Bomba de Infusión volumétrica | N° de Inventario: 1511 |
| Marca: Medifusion | Modelo: MP-1000 |
| Fecha de fabricación: 13/04/09 | N° de serie: MP1AJD083 |
| Accesorios: cable de alimentación |  |
| Descripción de estado: - |  |
| Detalles de recepción |  |
| Tipo de mantenimiento: Preventivo/Correctivo |  |
| Manuales: SI/NO |  |
| Síntomas: No enciende |  |
| Observaciones: - |  |
| _____________________________ Firma y aclaración de quien entrega | ________________________ Firma y aclaración del receptor |

| Etiqueta |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha de ingreso: 10/10/24 |  | N° de inventario: 1511 |  | Código: 004520 |  |
| Equipo: Bomba de Infusión | Marca: Medifusion |  | Modelo: MP-1000 |  | N° Serie: MP1AJD083 |
| Institución: Sanatorio La Entrerriana S.A |  |  |  |  |  |
| Prioridad: Baja |  |  |  |  |  |

| Grilla de trabajo |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Técnico a cargo: Juan Grigolatto |  |  | Código: 004520 |  |  |
| Equipo: Bomba de Infusión | Marca: Medifusion |  | Modelo: MP-1000 |  | N° Serie: MP1AJD083 |
| Fecha |  | Tarea |  | Repuestos |  |
| 21/10/24 |  | Inspección visual del equipo |  |  |  |
| 21/10/24 |  | Verificación de encendido |  |  |  |
| 21/10/24 |  | Verificación de funcionamiento de batería |  |  |  |
| 21/10/24 |  | Verificación de fusible |  |  |  |
| 21/10/24 |  | Cambio de fusible |  | Fusible 220 V 15 A |  |
| 21/10/24 |  | Prueba de impedancia eléctrica (conexión a tierra). Especificado en el manual para el cambio de fusible |  |  |  |
| 21/10/24 |  | Prueba de funcionamiento (Correcto funcionamiento) |  |  |  |
| Fecha de finalización: 21/10/24 |  |  |  |  |  |
| _____________________ Firma del responsable técnico |  |  |  |  |  |

| Remito |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° de recibo: 1022 | Fecha de retiro: 22/10/24 |  |
| Localidad: Paraná |  |  |
| Institución: Sanatorio La Entrerriana S.A | Servicio: UTI |  |
| Dirección: Buenos Aires 550 | Teléfono: 3434200500 |  |
| Nombre del equipo: Bomba de infusión | N° de serie: MP1AJD083 |  |
| Marca: Medifusion | Modelo: MP-1000 |  |
| Accesorios: Cable de alimentación |  |  |
| Tarea |  | Repuesto |
| Inspección visual del equipo |  |  |
| Verificación de encendido |  |  |
| Verificación de funcionamiento de batería |  |  |
| Verificación de fusible |  |  |
| Cambio de fusible |  | Fusible 220 V 15 A |
| Prueba de impedancia eléctrica (conexión a tierra). |  |  |
| Prueba de funcionamiento (Correcto funcionamiento) |  |  |
| ____________________________ Firma y aclaración de quien retira | ________________________ Firma y aclaración de quien entrega |  |

| Recibo del equipo |  |
| --- | --- |
| Datos de recepción |  |
| N° de recibo: 1023 |  |
| Fecha de recepción: 10/10/24 |  |
| Localidad: Paraná |  |
| Institución: Sanatorio La Entrerriana S.A | Servicio: UTI |
| Dirección: Buenos Aires 550 | Teléfono: 3434200500 |
| Persona de contacto: - | Teléfono de contacto: - |
| Datos del equipo |  |
| Nombre del equipo: Bomba de infusión volumétrica | N° de Inventario: 1512 |
| Marca: Medifusion | Modelo: MP-1000 |
| Fecha de fabricación: 13/04/09 | N° de serie: MP1AJD082 |
| Accesorios: cable de alimentación |  |
| Descripción de estado: - |  |
| Detalles de recepción |  |
| Tipo de mantenimiento: Preventivo/Correctivo |  |
| Manuales: SI/NO |  |
| Síntomas: |  |
| Observaciones: |  |
| _____________________________ Firma y aclaración de quien entrega | ________________________ Firma y aclaración del receptor |

| Etiqueta |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha de ingreso: 10/10/24 |  | N° de inventario: 1512 |  | Código: 004521 |  |
| Equipo: Bomba de Infusión | Marca: Medifusion |  | Modelo: MP-1000 |  | N° Serie: MP1AJD082 |
| Institución: Sanatorio La Entrerriana S.A |  |  |  |  |  |
| Prioridad: Baja |  |  |  |  |  |

| Grilla de trabajo |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Técnico a cargo: Juan Grigolatto |  |  | Código: 004521 |  |  |
| Equipo: Bomba de Infusión | Marca: Medifusion |  | Modelo: MP-1000 |  | N° Serie: MP1AJD082 |
| Fecha |  | Tarea |  | Repuestos |  |
| 22/10/24 |  | Chequeo de alimentación |  |  |  |
| 22/10/24 |  | Realización de autoprueba indicada por el manual |  |  |  |
| 22/10/24 |  | Realización de prueba de precisión |  |  |  |
| 22/10/24 |  | Test de alarma de apertura de puerta |  |  |  |
| 22/10/24 |  | Test de alarma de aire |  |  |  |
| 22/10/24 |  | Prueba de alarma de oclusión aguas abajo |  |  |  |
| 22/10/24 |  | Prueba de oclusión aguas arriba |  |  |  |
| 22/10/24 |  | Test de alarma de batería baja |  |  |  |
| 22/10/24 |  | Testeo de modos |  |  |  |
| 22/10/24 |  | Verificación de seguridad eléctrica (impedancia de puesta a tierra) |  |  |  |
| 22/10/24 |  | Reemplazo de batería |  | Batería |  |
| 22/10/24 |  | Limpieza del equipo según el manual |  |  |  |
| Fecha de finalización: 22/10/24 |  |  |  |  |  |
| _____________________ Firma del responsable técnico |  |  |  |  |  |

| Remito |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° de recibo: 1023 | Fecha de retiro: 24/10/24 |  |
| Localidad: Paraná |  |  |
| Institución: Sanatorio La Entrerriana S.A | Servicio: UTI |  |
| Dirección: Buenos Aires 550 | Teléfono: 3434200500 |  |
| Nombre del equipo: Bomba de infusión | N° de serie: MP1AJD082 |  |
| Marca: Medifusion | Modelo: MP-1000 |  |
| Accesorios: Cable de alimentación |  |  |
| Tarea |  | Repuesto |
| Chequeo de alimentación |  |  |
| Realización de autoprueba indicada por el manual |  |  |
| Realización de prueba de precisión |  |  |
| Test de alarma de apertura de puerta |  |  |
| Test de alarma de aire |  |  |
| Prueba de alarma de oclusión aguas abajo |  |  |
| Prueba de oclusión aguas arriba |  |  |
| Test de alarma de batería baja |  |  |
| Testeo de modos |  |  |
| Verificación de seguridad eléctrica (impedancia de puesta a tierra) |  |  |
| Reemplazo de batería |  | Batería |
| Limpieza del equipo según el manual |  |  |
| ____________________________ Firma y aclaración de quien retira | ________________________ Firma y aclaración de quien entrega |  |

| Recibo del equipo |  |
| --- | --- |
| Datos de recepción |  |
| N° de recibo: 1024 |  |
| Fecha de recepción: 10/10/24 |  |
| Localidad: Paraná |  |
| Institución: Sanatorio La Entrerriana S.A | Servicio: Guardia |
| Dirección: Buenos Aires 550 | Teléfono: 3434200500 |
| Persona de contacto: - | Teléfono de contacto: - |
| Datos del equipo |  |
| Nombre del equipo: Electrocardiógrafo | N° de Inventario: 1513 |
| Marca: Dongjiang | Modelo: ECG11D |
| Fecha de fabricación: - | N° de serie: - |
| Accesorios: Cable paciente, electrodos, cable de alimentación |  |
| Descripción de estado: - |  |
| Detalles de recepción |  |
| Tipo de mantenimiento: Preventivo/Correctivo |  |
| Manuales: SI/NO |  |
| Síntomas: No enciende |  |
| Observaciones: |  |
| _____________________________ Firma y aclaración de quien entrega | ________________________ Firma y aclaración del receptor |

| Etiqueta |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha de ingreso: 10/10/24 |  | N° de inventario: 1513 |  | Código: 004522 |  |
| Equipo: electrocardiógrafo | Marca: Dongjiang |  | Modelo: ECG11D |  | N° Serie: - |
| Institución: Sanatorio La Entrerriana S.A |  |  |  |  |  |
| Prioridad: Media |  |  |  |  |  |

| Grilla de trabajo |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Técnico a cargo: Juan Grigolatto |  |  | Código: 004523 |  |  |
| Equipo: Electrocardiógrafo | Marca: Dongjiang |  | Modelo: ECG11D |  | N° Serie:- |
| Fecha |  | Tarea |  | Repuestos |  |
| 11/10/24 |  | Inspección visual del equipo |  |  |  |
| 11/10/24 |  | Verificación de encendido (Se observa led encendido de AC y Batería) |  |  |  |
| 11/10/24 |  | Se verifica tecla de encendido |  |  |  |
| 11/10/24 |  | Pedido de teclado de ECG11D |  |  |  |
| 31/10/24 |  | Reemplazo de teclado |  | Teclado de ECG11D |  |
| Fecha de finalización: 31/10/24 |  |  |  |  |  |
| _____________________ Firma del responsable técnico |  |  |  |  |  |

| Remito |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° de recibo: 1024 | Fecha de retiro: 4/11/24 |  |
| Localidad: Paraná |  |  |
| Institución: Sanatorio La Entrerriana S.A | Servicio: Guardia |  |
| Dirección: Buenos Aires 550 | Teléfono: 3434200500 |  |
| Nombre del equipo: Electrocardiógrafo | N° de serie: - |  |
| Marca: Dongjiang | Modelo: ECG11D |  |
| Accesorios: Cable paciente, electrodos, cable de alimentación |  |  |
| Tarea |  | Repuesto |
| Inspección visual del equipo |  |  |
| Verificación de encendido (Se observa led encendido de AC y Batería) |  |  |
| Se verifica tecla de encendido |  |  |
| Pedido de teclado de ECG11D |  |  |
| Reemplazo de teclado |  | Teclado de ECG11D |
| ____________________________ Firma y aclaración de quien retira | ________________________ Firma y aclaración de quien entrega |  |

2. El método del Anexo A.1 del manual de Introducción al programa de mantenimiento de equipos médicos de la OMS sirve para determinan a que equipos debe realizarse mantenimiento preventivo.

El mismo propone el siguiente índice:

Número GE=función+aplicación+mantenimiento+antecedentes

Donde la función refiere a si el equipo se utiliza con fines terapéuticos, de diagnóstico, de análisis o de otro tipo; la aplicación se relaciona con los riesgos para el paciente o equipo durante su uso; el mantenimiento a el nivel y la frecuencia del mismo especificado por el fabricante y la experiencia acumulada; y antecedentes a la información del equipo que sirva para determinar un número de GE.

Cada uno de los términos de la ecuación adopta un valor según las tablas que presenta el anexo y la suma de ellos permite obtener un número de gestión del equipo (GE), a partir del cual se puede determinar:

- Si el equipo debe ser incluido en un plan de mantenimiento preventivo, se debe verificar su funcionamiento y estar sometido a procedimientos de inspección.

- Frecuencia de mantenimiento preventivo.

A continuación, se realiza el cálculo del número de gestión del equipo para dos equipos de uso médico del Sanatorio La Entrerriana S.A.

Electrobisturí

Función: se le asigna un valor de 9 debido a que se categoriza como terapéutico y utilizado en cirugía para cortar tejidos y coagular vasos sanguíneos.

Aplicación: se le asigna un valor de 4, ya que puede lesionar al paciente mediante la generación de puntos de alta densidad de corriente por una mala colocación de la placa, corrientes de fuga u al operario por la generación de tensiones indeseadas en la carcasa del equipo.

Mantenimiento: se le asigna un valor de 4, porque además de la verificación de funcionamiento y pruebas de seguridad deben realizarse a equipos electro médicos, requiere del control de continuidad de la placa paciente y los indicadores de la misma (Luz de conexión de la placa).

Antecedentes: se le asigna un valor +1, debido a que el dispositivo fue adquirido en el 2013, por lo que se encuentra fuera del periodo de vida útil y el mismo es más propenso a fallas que un dispositivo más nuevo.

En base a lo anterior, se obtiene el siguiente número de GE:

Número GE=función+aplicación+mantenimiento+antecedentes

Número GE=9+4+4+1

Número GE=18

Como el número de GE es mayor a 15, se deben programar inspecciones, por lo menos, cada seis meses.

Angiógrafo

Función: se le asigna un valor de 7 debido a que es un equipo de imágenes diagnóstico que se utiliza en el control de cirugía.

Aplicación: se le asigna un valor de 4 porque es un equipamiento que emite radiación ionizante, la cual puede generar lesiones en el paciente en el caso de una dosis inadecuada y en el personal por emisiones indeseadas.

Mantenimiento: se le asigna un valor de 5 ya que requiere un mantenimiento importante, debido al reemplazo del tubo de rayos x y a la calibración de este.

Antecedentes: se le asigna un valor de 0 porque no ha presentado fallas recurrentes, aunque se encuentra fuera del periodo de vida útil.

En función de lo anterior, se obtiene el número GE:

Número GE=función+aplicación+mantenimiento+antecedentes

Número GE=7+4+5+0

Número GE=16

Al igual que el electrobisturí, se deben programar inspecciones, como mínimo, cada seis meses.

3. Elabore un procedimiento de MP para uno de ellos, establezca su periodicidad, fundamente.

Basándonos en el Anexo B y B.6 del manual de introducción al programa de mantenimiento de equipos médicos de la OMS, se elabora el siguiente procedimiento de mantenimiento preventivo para el angiógrafo del Sanatorio La Entrerriana S.A:

1. Inspeccione el exterior del equipo para detectar roturas o piezas faltantes.

2. Inspeccione el cable de alimentación, los protectores y enchufe/s para verificar que no están dañados.

3. Apague la unidad, abra la cubierta accesible al usuario y compruebe la integridad del interior.

4. Limpie los componentes internos y externos con un aspirador o con aire comprimido. 5. Inspeccione el interior para detectar signos de corrosión o piezas faltantes. Repare según necesidad.

6. Inspeccione los componentes eléctricos para buscar señales de calentamiento excesivo o deterioro.

7. Verifique la precisión de kVp y mA-tiempo de exposición de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

8. Compruebe que los sistemas de bloqueo eléctrico (tubo y tabla) funcionan correctamente.

9. Verifique el correcto funcionamiento de otros componentes eléctricos.

10. Inspeccione las baterías, si corresponde; cámbielas si es necesario.

11. Revise el sostén y el trayecto de los carriles.

12. Verifique que no haya problemas en el mecanismo de accionamiento.

13. Verifique que los dispositivos de visualización funcionan correctamente.

14. Verifique que el colimador funciona conforme a las especificaciones.

15. Verifique que la calibración está de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

16. Compruebe que todos los botones, controles, pantallas y/o indicadores funcionen correctamente.

17. Verifique el funcionamiento de la unidad en todas las modalidades.

18. Limpie el exterior de la unidad, incluidos los accesorios, cables, controles y pantallas.

Cabe aclarar que la frecuencia de mantenimiento y las inspecciones de mantenimiento y seguridad deben realizarse conforme lo que especifica el manual del fabricante, salvo que se detecte la necesidad de incorporar otras actividades de mantenimiento en base a la experiencia con el mismo. En caso de no disponer de dicha información, se considera pertinente, como mínimo, realizar:

- Dos inspecciones de funcionamiento al año (cada seis meses).

- Una inspección de seguridad anual.

- Procedimiento de mantenimiento preventivo cada seis meses.

Resulta importante aclarar que las frecuencias de inspección mencionadas fueron tomadas del Anexo B.6 del manual de introducción al programa de mantenimiento de equipos médicos de la OMS, donde se especifica estos procedimientos para un equipo de rayos X móvil.

4. Lea los capítulos I y II del “Manual para la localización lógica de fallas y su corrección de equipo para la salud” para poder realizar una actividad práctica. Describa brevemente como se arribó a la detección de la falla.

El problema de mantenimiento correctivo planteado fue el de un cardiodesfibrilador C-12 de la marca E&M del servicio de guardia, respecto del cual el usuario informó que el mismo no encendía.

Primeramente, se observó si el equipo se encontraba en garantía (no lo estaba) y la historia clínica del mismo, la cual especificaba el cambió reciente de la batería del equipo. Además, se intentó contactar con el usuario que reportó la falla.

Para resolver este problema, se comenzó por leer el manual, donde se destacó la descripción, visualización de las funciones y botones que presenta el equipo, indicadores de encendido y funcionamiento, diagrama en bloques, especificaciones técnicas, accesorios y, para este caso particular, la verificación de funcionamiento.

Posteriormente, se comenzó por realizar una inspección visual del mismo, donde no se observó ninguna particularidad. Luego, se encendió el equipo, mediante la colocación de la llave de red en ON, se mantuvo presionado el botón de encendido sin haberlo conectado a la red, para observar si el mismo contaba con la batería cargada. Como consecuencia de ello, se observo el encendido de todos los indicadores luminosos del panel frontal y las paletas.

Se realizó el mismo procedimiento conectando el equipo a la red, obteniéndose el mismo resultado.

En ambas situaciones de encendido del equipo, la pantalla del panel frontal no se veía iluminada. A raíz de ello, se verificó el funcionamiento de la pantalla a partir de la variación del potenciómetro de contraste ubicado en el panel inferior.  Mediante esta acción, se pudieron observar los parámetros del equipo.

En función del análisis realizado anteriormente, se concluye que existió un error por parte del usuario, donde no se percató del bajo contraste de la pantalla del desfibrilador e interpreto que el equipo presentó una falla y el mismo no encendía.

Debido a esto, se plantea para evitar este tipo de situaciones, la capacitación del personal de guardia en la implementación del protocolo de verificación de funcionamiento provisto por el manual del cardio desfibrilador cuando se ingresa al turno de guardia.